《人乳头瘤病毒核酸(分型)检测试剂盒》“浙江制造”

标准编制说明（含先进性说明）

（征求意见稿）

- 1  项目背景

我国是世界公认的人乳头瘤病毒核酸(分型)检测试剂盒生产大国，浙江、广东、福建、山东等地的中高档人乳头瘤病毒核酸(分型)检测试剂盒生产企业每年生产和销售的人乳头瘤病毒核酸(分型)检测试剂盒数量占据全球第一。随着人们生活水平的提高，无论是装饰还是功能作用的日用人乳头瘤病毒核酸(分型)检测试剂盒，都已经深入到每个家

宫颈癌是常见的女性妇科恶性肿瘤，全世界范围内有超过50万例新发宫颈癌确诊病例，超过30万人死于这种恶性肿瘤。据估计，在中国宫颈癌每年约有 13.2 万新发病例，占全球宫颈癌新发病例总数的四分之一，且发病呈明显年轻化趋势。宫颈癌是一种严重危害女性健康的恶性肿瘤，在我国女性恶性肿瘤死亡排名中占第二位，患病率居女性生殖道恶性肿瘤的首位。而宫颈癌也是目前仅有的一种病因明确且三级预防手段完善的恶性肿瘤。

宫颈癌检测市场分为宫颈癌筛查及临床辅助诊断两个市场两部分。健康民生项目“两癌”检测即为政府为普惠农村妇女健康的行为。近二年，随着引入HPVDNA检测方法为专家及市场的认可，HPV检测渗透率越来越高，中国HPV”两癌“检测市场和临床市场在40亿元以上。

2021年和2022年，WHO及国家卫健委均发布宫颈筛查策略，推荐HPV-DNA做为宫颈癌的首选初筛项目。HPV DNA分型一般采用PCR检测方法，配备PCR实验室场地的医疗机构方能开展。在新冠前期，该条件限制了许多有HPV检测需求的医疗机构开展。

2020年，随着新冠检测的普及化，全国的PCR实验室也从2020年前的不到3000家，增加到2022年的近1.5万家，PCR实验室的数量翻了4-5倍，因此，许多原本不具备开展场地条件的众多妇保院及二级医院都可以自行开展，也为HPV的顺利开展提供了最重要的必要条件。

目前妇女宫颈癌检测主要有三种方式，包括巴氏涂片、薄层液基细胞学检查（TCT）和 HPV 检测，但由于细胞学检查一致性较差，且国内病理医生短缺，目前已无法满足大规模筛查的需求。由于HPV DNA检测的灵敏度显著高于细胞学检查，阴性预测值99%以上，因而，2022年WHO和我国国家卫健委推荐HPV-DNA检测更适合宫颈癌的初级筛查。

据统计，2020年我国宫颈癌筛查市场规模约为20亿元，同比增长5.26%。在政府筛查力度的增强、公众对HPV及其与宫颈癌相关风险的认知提升等的助力下，预计其市场规模将快速增长。

2016-2020年中国宫颈癌筛查市场规模及增速

资料来源：公开资料整理

我国建议进行宫颈癌筛查（25岁至65岁的女性）的人数由2016年的4.12亿人增加至2020年的4.18亿人。

2016-2020年中国建议接受宫颈癌筛查人数及增速

目前，我国已获批的HPV分子诊断试剂上百个。其中进口厂家有凯杰、罗氏、豪洛捷等，国产厂家以凯普、亚能、透景 ，硕世、迪安，年HPV销售额大约在1-5亿左右。HPV检测行业现状指出，尽管产品竞争异常激烈，但近三年来公司HPV检测市场份额依然稳定在1/3左右，领先其他所有进口和国产企业。

从注册数据上看，有很多免疫诊断的厂家在不断进军分子诊断市场，市场竞争压力凸显，也希望这个项目可以惠及更多的女性。HPV项目作为女性健康管理中很重要的一环，随着越来越多的女性健康管理意识的增强，以及宫颈癌疫苗的普及，整个市场还有增长的空间。未来更多的应用场景或在家居检测方向可以做适当拓展。

到目前为止，迪安公司生产的HPV核酸检测产品在全国市场及浙江省均占有不错的销量及客户认可度。2020年，浙江省“两癌”宫颈癌筛查试剂招标中唯一获得HPV+TCT双中标的厂家，也是中标金额最多的厂家。2021年我司营业总收入5.07亿元，2022年预计达到15亿元，在行业内程呈快速增长态势。

现行的HPV申报行业标准YY∕T 1226-2014 《人乳头瘤病毒核酸(分型)检测试剂(盒)》，随着HPV检测技术的革新，目前已涌现了更多新的检测方法如荧光PCR熔解曲线法，微流控芯片法，毛细管电泳法等。现行的检测标准已经远远不能满足众多检验医生对高质量产品，细节化标准化的需求，随着客户对HPV的产品自动化程序，性能，检测时间，操作步骤及临床应用等性能提出了更高更新的技术要求。迪安生物公司作为深耕妇幼检测产品的先头兵，以强大的研发实力、不错的市场占有率为支撑、以行标为基础，制定人乳头瘤病毒HPV分型检测的团体标准暨浙江制造团体标准，来引领这个行业的发展。

HPV分型检测产品虽然众多，然由于行业标准制定较早，随着行业的迅猛发展，技术的快速革新及客户的需求，该产品的检测方法、质量控制，操作流程等都有了更高的要求。因此，制定更新更全面的HPV分型检测产品标准，可使生产企业研发和生产HPV分型检测产品更高效、更标准，更符合现行客户的检测需求。同时，也有助于保护消费者的合法权益不受侵害，且生产和使用产品的过程对更便捷快速，有于了解人体健康。另外，以服务医院和患者健康为目的的HPV分型检测产品新标准制定后可使生产企业的管理人员、一线生产人员更加严格要求自己，有利于提高其自身的素质，从而给经济的发展提供良好的社会大环境。

本标准的制定有利于引领、规范人乳头瘤病毒核酸(分型)检测试剂盒行业的发展，形成统一的技术、功能标准，有利于制造人乳头瘤病毒核酸(分型)检测试剂盒行业的转型升级，促进中国成为智能制造人乳头瘤病毒核酸(分型)检测试剂盒领域的先行者，树立行业领军位置。

- 2  项目来源

由杭州迪安生物技术有限公司向浙江省市场监督管理局相关部门提出申请，经立项论证通过，项目名称：《人乳头瘤病毒核酸(分型)检测试剂盒》。

- 3   标准制定工作概况

- 3.1  标准制定相关单位及人员

3.1.1  本标准主要起草单位：杭州迪安生物技术有限公司。

3.1.2  本标准参与起草单位：杭州市标准化研究院（杭州标准化国际交流中心）、浙江省医疗器械行业协会、杭州迪安医学检验中心、xxx。。

3.1.3  本标准主要起草人为：陈世仕、戴燕燕、彭海丽、xxx、xxx。

- 3.2  主要工作过程

3.2.1  前期准备工作。

按照“浙江制造”标准工作组构成要求，组建标准研制工作组，明确标准研制重点和提纲，明确工作组人员职责分工、研制计划、时间进度安排等情况。

- 工作组成员及其职责分工

表1. 《人乳头瘤病毒核酸(分型)检测试剂盒》标准研制工作组名单

| 序号 | 职责 | 单位名称 | 职位或职务 | 姓名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牵头单位 | 杭州市标准化研究院（杭州标准化国际交流中心） | 副秘书长/正高 | 李秀娣 |
| 2 | 牵头单位 | 杭州市标准化研究院（杭州标准化国际交流中心） | 主任/ 高级工程师 | 杜威 |
| 3 | 行业协会 | 浙江省医疗器械行业协会 | 标准法规部主任/高级工程师 | 林联君 |
| 4 | 检测机构 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 无源所主任/高级工程师 | 姜晓路 |
| 5 | 下游 重点客户 | 余杭区第一人民医院（浙大一院良渚分院） | 检验科主任 | 褚琦辉 |
| 6 | 下游 重点客户 | 余杭区第二人民医院 | 检验科主任 | 摇顺华 |
| 7 | 同行 | 杭州迪安医学检验中心 | 实验室主任 | 闫占力 |
| 8 | 第一起草 单位 | 杭州迪安生物技术有限公司 （标准起草小组14人） | 陈世仕 | 副总经理 |
| 9 |  |  | 倪晓龙 | 研发部经理 |
| 10 |  |  | 彭海丽 | 研发设计经理 |
| 11 |  |  | 戴燕燕 | 产品经理 |
| 12 |  |  | 赵凯 | 售后经理 |
| 13 | 第一起草 单位 | 杭州迪安生物技术有限公司 （标准起草小组14人） | 石峰田 | 市场总监 |
| 14 |  |  | 王倩丽 | 市场主管 |
| 15 |  |  | 周叶玲 | 质量总监 |
| 16 |  |  | 杜进平 | 采购部经理 |
| 17 |  |  | 顾相川 | 生产运营中心 总监 |
| 18 |  |  | 杨 震 | 公共事务部经理 |

2） 研制计划和进度安排

表2. 《人乳头瘤病毒核酸(分型)检测试剂盒》标准研制计划和进度表

| 项目阶段 | 责任人 | 2022 |  |  | 2023 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 技术指标调研 | 戴燕燕、彭海丽 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术指标先进性研讨 | 杨震、戴燕燕 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关键特性考核验证 | 杨震 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制定标准草案稿 | 彭海丽 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准征求意见稿 | 彭海丽 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准讨论稿 | 戴燕燕 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准报批稿 | 彭海丽 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2.2  标准草案研制。

2023年4月26日，由“浙江制造”团体标准第一起草单位杭州迪安生物组织在浙江余杭召开了《人乳头瘤病毒核酸(分型)检测试剂盒》标准启动暨研讨会，会议邀请了杭州市标准化研究院（杭州标准化国际交流中心）、浙江省医疗器械行业协会、余杭区第一人民医院（浙大一院良渚分院）、杭州迪安医学检验中心、余杭区第二人民医院等与杭州迪安生物技术有限公司的标准起草人主要成员一起对标准草案逐条进行了研讨，尤其是对标准的先进性内容，各位专家从不同角度充分发表了意见，提出了修改建议。会议并成立了工作组，充实了标准的编制力量。会后，起草组对专家提出的意见进行了分析整理，基本上都得到了采纳，最后形成了征求意见稿。

在研讨会上，专家认为：

1.先进性指标比对中建议：

①介绍公司与产品时需要强调行业地位与主打产品的销售额；

②客户维度需要补充北上广深等的标杆客户例子；

③先进性指标对比表中建议：

a.高危型别,建议改为:“高危型+低危型”总型别在20种以上；

b.具体分型,建议改为：所有高危型别“全部分型”；

c.建议将方法学挪到表格第一行，写为：方法学范围更全更广；

d.重复性第二条,建议修改：增加适宜浓度；

e.稳定性,建议修改：要求覆盖2-3家同行的实际操作；

f.运输的最后一列“升级”改为“提升”。

2.目次未细化，加入小标题。

3. “1 范围”中：PCR毛细电泳片段分析法，加上怎么验证，或者第三方机构验证？

4.“4.1 设计研发”建议这么写三句：第一句“根据客户对目标基因种类、检测通道和操作便捷性、时效性的需求而设计”；第二句“应采用什么、什么软件，对什么展开设计”；（第三句）“增加具体实现方法，具备……验证能力”；

5.“4.2材料与部件”建议：引物+酶+磁珠需要以“所用材料+执行标准+具体要求”格式书写；

6.“4.3工艺与装备”建议：配置和分装等流程需以“要求+采用……设备”格式书写；

7.建议：“4.3.1-4.3.3”挪到‘第7章《标识、标签和使用说明书、包装、运输和贮存》；

8.“4.4质量控制”建议改为“检验检测”；

9.建议：“4.4.1”放到参考文献里；

10.建议：“4.5”放到第8章《质量承诺》里；

11.“5.1.4-5.1.10   5.2.4-5.2.10   5.3.4-5.3.10”按“质量要求+检验方法”的格式书写；

12.“5.1.7检出限”需要加上其他厂家产品说明书证明；

13. “5.1.8热稳定性和效期稳定性的条件是否有厂家符合，有多少厂家符合，是否能体现产品的优势性？终端客户建议热稳定做客户最常见的二个温度37度和4度的稳定性”，建议：效期稳定性与2022年行标一致；热稳定性需要与公司研发，质量及同行沟通，在37度和4度的稳定性的合适条件，并设置合适的优势性能参数。

14.“5.1.9抗干扰性，人型支持原体，沙眼衣原体，淋球菌等阴道微生物与阴性参考品符合率中的内容重复”，建议：将重复的地方删除。

15.“5.1.9抗干扰性，阴道润滑剂，全血，白细胞，巨细胞等是否需要指定最高每样物质的上限浓度”，建议：抗干扰性物质如阴道润滑剂，全血，白细胞，巨细胞等需要与研发，质量及同行厂家沟通，对每种干扰物达到的最高上限浓度，并设置临床适用且具有优势的参数。

16.“5.1.11 有效期表示，X个月以上”，建议：有效期表示，建议改成不低于X个月。

17.“5.1.12 临床试验 整个条款”无法实现性能验证，不适于本团标。建议：删除临床试验内容。

18.“5.2 增加的PCR毛细电泳片段分析法”，建议：5.2中的相应性能参数，新增加的PCR毛细电泳片段分析法能确保满足，并可以在第三检验机构验证或有说明书支持，否则不可以盲目扩大检测技术范围。所以：与PCR毛细电泳片段分析法的生产友商沟通，并对5.2.1-5.2.12中的内容提供支持数据，确保能满足相庆要求并能体验团标的优势。

19.“6试验方法”章，按照技术要求重新排版。

20.“7.1第a条”改为：应符合GB/T29791.2的其他规定；第一句话改为“至少应包括但不限于如下内容”。

21.增加“出厂检验项目（需要制表）”和“检验规章”。

22.“8 质量承诺”：重新描述质量承诺。

3.2.3  征求意见（根据标准版次调整）。

工作组于2024年4月29日完成了标准征求意见稿。

3.2.4  专家评审（根据标准版次调整）。

3.2.5  标准报批

- 4  标准编制原则、主要内容及确定依据

- 4.1  编制原则

标准编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，尽可能与国际通行标准接轨，注重标准的可操作性.

本标准严格按照GB/T 1.1《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的规定进行编写和表述。

- 4.2  主要内容及确定依据

本文件规定了人乳头瘤病毒核酸(分型)检测试剂盒的产品分类、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存、质量承诺。

本文件适用于预期用途为人乳头瘤病毒(human papillomavirus，HPV)感染的辅助诊断和(或)宫颈癌筛查用的人乳头瘤病毒核酸(分型)检测试剂盒,适用的检测方法包括PCR荧光法、荧光PCR熔解曲线法、PCR-反向杂交法、杂交捕获-化学发光法、酶切信号放大法、基因芯片法、PCR毛细电泳片段分析法、高通量测序等。

YY/T 1226-2022 界定的术语和定义适用于本文件。

- 4标准编制原则、主要内容及确定依据

- 4.1 编制原则

标准研制工作组充分遵循标准“合规性、必要性、先进性、经济性、可操作性”五性并举的编制原则，充分考虑到先进企业的技术水平，注重标准的可操作性、可认证性。此外，本标准严格按照《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》（GB/T 1.1—2020）的规范和要求撰写。

另外，本标准也充分遵循了浙江制造团体标准作为包含产品全生命周期的综合性团体标准的理念和国内一流国际先进的编制原则进行编制，在技术标准要求基础上补充了基本要求和质量承诺，参考了YY∕T 1226-2022《人乳头瘤病毒核酸(分型)检测试剂盒》、Intl Journal of Cancer - 2008 - Meijer - Guidelines for human papillomavirus DNA test requirements for primary cervical---UICC（国际抗癌联盟）等以及浙江省卫生计生委“两癌”检查项目，HPV检测和TCT检查试剂（2020） 等标准要求。

- 4.2 主要内容及确定依据

4.2.1  标准主要内容包括

人乳头瘤病毒核酸(分型)检测试剂盒的产品分类、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存、质量承诺等几个方面对标准进行编制。其中基本要求涵盖了设计研发、材料与部件、工艺控制、检验检测四方面。

    - 标准确定依据

4.2.2.1  “范围”章

标准“范围”标准规定了人乳头瘤病毒核酸(分型)检测试剂盒（以下简称箱锁）的产品分类、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存、质量承诺。

本文件适用于所有日用人乳头瘤病毒核酸(分型)检测试剂盒的箱锁。

该标准主要确定依据：YY∕T 1226-2022《人乳头瘤病毒核酸(分型)检测试剂盒》。

4.2.2.2 “规范性引用文件”章

规范性引用文件采用不注日期引用，除非引用时有说明具体条款和数据，且2020年之前最新（修订）发布的标准全部进行了核查和更新。

4.2.2.3 “术语和定义”章

YY∕T 1226-2022界定的术语和定义适用于本文件。

4.2.2.4  “产品分类”章

参考了YY∕T 1226-2022《人乳头瘤病毒核酸(分型)检测试剂盒》的相关内容。

4.2.2.5“基本要求”章

遵循 “品质卓越，自主创新” 打造浙江制造标准及其产品的方针，人乳头瘤病毒核酸(分型)检测试剂盒浙江制造标准针对应用实践出发，从设计研发的源头就注重完善产品设计、材料与部件、计算分析及工艺开发能力、检验检测等内容。

1）标准5.1条款设计研发

设计中参考国际先进标准、人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测及基因分型试剂技术审查指导原则、中华人民共和国医药行业标准、高端客户相关需求，严格按照人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测及基因分型试剂设计开发流程，充分考虑产品从研发-使用及售后服务的过程进行优化设计，对原材料品牌、性能选择进行筛选，采用oligo、primer、DNAMAN等先进的设计开发软件。从分析性能、稳定性、防污染、先进的方法学、操作简便、高通量、高效率、先进的自动判读相结合等市场所需求的角度来设计研发人乳头瘤病毒核酸(分型)检测试剂(盒)。

2）标准5.2条款材料与部件

依据公司多年来在原材料采购上的经验，结合产品的技术要求，为保证人乳头瘤病毒核酸(分型)检测试剂(盒)品质稳定和优秀性能，公司选用的主要原材料是通过对各国际品牌的物料筛选后，最终选出最优质的主要原材料，主要采用国际一线品牌，主要包括DNA酶选用国际最优质品牌TAKARA，引物探针选用国际优质品牌ThermoFisher,UNG酶选用国际最优质品牌ThermoFisher，以上这些主要原材料保证了检测试剂盒的检测性能稳定。

3）标准5.3条款工艺控制

公司通过自动化生产模式，实现工艺指导文件、生产SOP、自动化分装、自动化包装等按工艺设计流程输出产品。

为保证产品的质量，公司对原材料进行严格的物料检后，才能入库，同时公司引进了高端分装设备和包装设备，不断对生产和包装工艺进行升级，以保证产品质量的稳定性。

4）标准5.4条款检验检测

依据公司配备多款检验检测设备而使得公司具备在原材料检测、生产过程检测、成品出厂检测、研发设计检测方面的检验检测能力。

4.2.2.5 “技术要求”章

针对人乳头瘤病毒核酸(分型)检测试剂盒的应用特点，参照国外标准以及国际领先同行的相关要求，本产品在YY∕T 1226-2022《人乳头瘤病毒核酸(分型)检测试剂盒》标准的技术要求章的基础上，新增或提升了对某些精度和性能的要求,具体见指标参考先进性指标比对表。

4.2.2.6 “检验方法”章

产品检验方法与技术要求一一对应，大部分检测和试验方法的原理与YY∕T 1226-2022《人乳头瘤病毒核酸(分型)检测试剂盒》标准中保持一致。

4.2.2.7“检验规则”章

按YY∕T 1226-2022《人乳头瘤病毒核酸(分型)检测试剂盒》要求编写，根据产品检验时的状态和需要，标准规定了检验分类（出厂检验、型式检验），强化了出厂检验以及抽样方案和判定规则。

4.2.2.8 标志、包装、运输及贮存

按YY∕T 1226-2022《人乳头瘤病毒核酸(分型)检测试剂盒》要求编写。

4.2.2.8 “质量承诺”章

主要以标准起草工作组调研结果为基础，按照“浙江制造”标准制订框架要求，增加了质量承诺的内容，依据公司最高等级客户的服务、售后模式而得出的。

- 5  标准先进性体现

5.1  产品核心质量特性及其先进性

产品核心质量特性应符合下表的规定：

附件一

人乳头瘤病毒核酸(分型)检测试剂盒 先进性指标比对表

| 质量特性 | 核心技术指标名称 | 国内标准 | 国外标准 | 先进客户技术要求 | 拟制定的“浙江制造”标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | YY∕T 1226-2022人乳头瘤病毒核酸(分型)检测试剂盒 | Guidelines for human papillomavirus DNA test requirements for primary cervical cancer screening in women 30 years and older | 浙江省卫生计生委“两癌”检查项目，HPV检测和TCT检查试剂（2020） | 浙江省HPV分型团队标准 |  |
| 分型更多更精准 | 高危型别 | 14种 | 13种 | 13种 | 14种高危型别，总型别在20种以上 | 提升 |
|  | 具体分型 | 是 | 16、18分型 | 16、18分型以上 | 所有高危型别均具体分型 | 提升 |
| 方法学更全 | 检测方法 | 未提及 | 未提及 | 检测方法：杂交捕获法、酶切信号放大法、PCR-荧光探针法、荧光PCR熔解曲线法、转录介导的核酸扩增技术、PCR-杂交法、PCR微流控法、PCR毛细电泳片段分析法、生物芯片法等。 | 检测方法类型增加荧光PCR熔解曲线法及PCR毛细电泳片段分析法 | 新增 |
| 性能 稳定 更灵敏 | 重复性 | 临床较常见的或风险度较高的基因型(至少应含 HPV16，HPV18） | 未提及 | 未提及 | 临床上较常见的基因型(高危型至少包含HPV16、18、52、58、33、45，低危型至少包含HPV6，11) | 提升 |
|  | 重复性 | 批内精密度应符合CT值的变异系数（CV，%)不大于5% | CIN2候选检验的敏感性应至少为hc2敏感性的90%（即相对 | 未提及 | 对于不报告 Ct 值的试剂盒，对同一份样本进行 10 次重复检测,检测结果均为阳性。 | 提升 |
|  | 阴性参考品符合率 | 参考品应符合以下要求: b)交叉反应的评价应包含一定数量的不在检测范围内的基因型别 | 未提及 | 能采取有效降低结果假阳性、假阴性、交叉污染等情况的发生 | 参考品应符合以下要求: - b)交叉反应的评价应包含一定数量的不在检测范围内的基因型别，适宜浓度的人型支原体，淋球菌，阴道毛滴虫等下生殖道常见病原体。 | 提升 |
|  | 检出限 | 5.1和5.2方法：HPV16，18型检测限不高于1000copies/反应，其他型别不高于10000copies/反应 5.3方法：检出限应不高于 10000copis/反应。 | 未提及 | 未提及 | 5.1和5.2方法：HPV16，18型检验限不高于100copies/反应，国内常见的52,58，33,6,11型别不高于100copies/反应 5.3方法：6种常见高危型（HPV16、18、52、58、33、45）和2种常见低危（HPV6，11）应不高于 103copies/反应;其他型别应不高于104copies/反应。 | 提升 |
|  | 稳定性 | 热稳定性:试剂盒在制造商规定的热稳定性条件下放置一定时间,检测阳性参考品符合率、阴性参考品符合率重复性、检出限,结果应符合 4.1.4-4.1.7的要求 | 未提及 | 未提及 | 热稳定性:试剂盒在制造商规定的37摄氏度热稳定性条件下放置5天,检测阳性参考品符合率、阴性参考品符合率重复性、检出限,结果应符合 4.1.4-4.1.7的要求 | 提升 |
|  | 抗干扰性 | 未提及 | 未提及 | 能采取有效降低结果假阳性、假阴性、交叉污染等情况的发生 | 对适宜浓度的人型支原体，沙眼衣原体，淋球菌，阴道毛滴虫，阴道润滑剂，全血，洁尔阴草本抑菌洗液，外用避孕药壬苯醇醚栓等物质，白细胞，巨细胞病毒等没有干扰。 | 新增 |
|  | 阴性参考品符合率 | 按照试剂盒的说明书操作，检测不少于5份人乳头瘤病毒阴性参考品 | 未提及 | 未详细提及 | 按照试剂盒的说明书操作，检测不少于10份人乳头瘤病毒阴性参考品 | 提升 |
| 质量保障更稳定 | 试剂冻融次数 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 试剂盒反复冻融次数不能少于3次 | 新增 |
|  | 有效期 | 未明确有效期时间 | 未提及 | 未提及 | 为方便储存和使用，有效期限10个月以上 | 新增 |
| - 包装运输和贮存更规范标准 | - 运输 | 试剂(盒)的包装应在制造商规定的条件下运输和保存。保证产品包装在长途运输中不受损坏，不泄露。 | 未提及 | 未详细提及 | 试剂(盒)的包装应在制造商规定的条件下运输和保存。在运输过程中，应防潮，防止重物堆压，避免阳光直射和雨雪浸淋，防止与酸碱物质接触,防止内外包装破损。保证产品包装在长途运输中不受损坏，不泄露。 | 升级 |

| 质量特性 | 核心技术指标名称 | 国内标准 | 国外标准 | 先进客户技术要求 | 拟制定的“浙江制造”标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 例如YY∕T 1226-2022人乳头瘤病毒核酸(分型)检测试剂(盒) | XXXXX | 例如浙江省卫生计生委“两癌”检查项目，HPV检测和TCT检查试剂（2020） | 例如XXXX |  |
| 研发设计 | 方法 设计 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 采用先进的HPV检测技术（如采用通用探针设计方法等），解决现有技术方法的痛点（如操作复杂，易污染待），有效提高HPV检测效率（如荧光PCR仪单通道可检测十余种目标基因），大大提升检测通量和时效性。 | 新增 |
|  | 检测技术独特性 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 随着技术方法学的不断进步，增加一些高效准确的新的HPV检测技术方法（如荧光PCR-熔解曲线法，PCR毛细电泳片段分析法等） | 新增 |
|  | 自动判读软件 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 产品配套自动化判读软件，结果判读由自动化仪器完成，解决人为判读的主观性误差，判读效率更高，更准确。 | 新增 |
| 原 材 料 | 引物 探针 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 严格按照ISO9001体系执行，实行NGS防污染交叉流程，应用全新并且用甲醇浸泡过的C18柱进行操作，并且实行100%全检，MASS，HPLC，CE图谱真实有效 | 新增 |
|  | 酶 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 从源头出发，生产全流程控制，10余道道质检工序，保障酶的性能良好且稳定。试剂反复冻融30次后，性能依然稳定。37度加压7天后，扩增性能稳定。4度加压4周后，扩增性能稳定。 | 新增 |
|  | 磁 珠 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 1提取性能优异，聚合物表面，超亲水，悬浮性好； 磁珠粒径小于1um，吸附目标分子速度快且无磁残留；粒径和表面基团选择丰富，满足病毒RNA、拭子（咽拭子、唾液HPV，粪便）、PCR产物纯化，全血基因组等不同样本类型核酸提取需求；单批次500升级以上规模化供应，批间差异小，可重复强 | 新增 |
| 质量 控制 | 管理体系 | YYT0287-2017医疗器械 质量管理体系用于法规的要求 | IS O13485：2016 | 具备健全的质量控制和抽查管理制度 | 同时符合： 1、《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号） 2、《医疗器械生产监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第53号） 3、《医疗器械生产质量管理规范》（国食药监械（2014）第64号） 4、《医疗器械生产质量管理规范附录体外诊断试剂》（国食药监械（2015）第103号） |  |
|  | 检验控制 | 未提及 | 未提及 | 具备健全的质量控制和抽查管理制度 | 全流程的质量管理体系，从原料、半成品、完成品各个节点设置检验，严控质量关，确保交付产品符合技术要求 |  |
|  | 检测软件 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 软件上使用可视化结果导图，易于区分不同荧光染料标记的基因，结果可导出PDF版 |  |
|  | 参考品管理 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | - 阳性、检测限、重复性、特异性检测均设置了参考品检测 - 建立了完善的参考品制备及检验过程 - 稳定的参考品提供来源 |  |
| 生产工艺 | - 原材料 - 处理 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 原材料处理采用标准化设备定量检测，生产过程采用的全自动灌装旋盖贴标设备保证产品质量稳定性，装量精度3%以下 | 新增 |
|  | 识别码 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 满足医疗器械唯一标识（UDI）要求，可实现唯一序列号的目的。 | 新增 |
|  | 完整性 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 备识别试剂盒开盒启封状态功能，不同试剂组分采用耗材颜色管理 | 新增 |
| 售后服务 | 用户服务需求 | YYT0287-2017医疗器械 质量管理体系用于法规的要求 | IS O13485：2016 | 未提及 | 在产品生命周期中，提供远程服务与上门服务，从产品上市、初次使用、培训指导到定期回访、问题反馈、跟踪处理、周期性维护等多角度全方位满足客户的技术服务需求。 | 新增 |
|  | 交互服务及技术支持 | YYT0287-2017医疗器械 质量管理体系用于法规的要求 | IS O13485：2016 | 未提及 | 交互服务及技术支持，可使用400电话、微信公众号、官方网站等多种方式，工程师在线回复，实现“7×24小时”全天候服务。 | 新增 |
|  | 客户反馈及投诉 | YYT0287-2017医疗器械 质量管理体系用于法规的要求 | IS O13485：2016 | 未提及 | 对用户的服务需求，2小时内响应，24小时内给出解决方案，3天内恢复正常使用。因故障不能及时恢复正常使用，我司立即提供应急方案或备用仪器。 | 新增 |
|  | 远程与上门服务 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 1.在产品生命周期中，提供远程服务与上门服务，从产品上市、初次使用、培训指导到定期回访、问题反馈、跟踪处理、周期性维护等多角度全方位满足客户的技术服务需求。 2.定期电话回访，年度委托第三方问卷调查，及时了解客户对产品的真实意见和建议，解决问题，防患于未然。 | 新增 |

- 6  与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

6.1  目前国内主要执行的标准有：

YY∕T 1226-2022《人乳头瘤病毒核酸(分型)检测试剂盒》

6.2  本标准不存在标准低于相关国标、行标和地标等推荐性标准的情况。

6.3  本标准引用了以下文件：

GB/T 191-2008 包装储运图示标志

GB/T29791.2 体外诊断医疗器械 制造商提供的信息(标示) 第2部分:专业用体外诊断试剂

YY/T 1226-2022 人乳头瘤病毒核酸(分型)检测试剂盒

- 7  社会效益

到目前为止，迪安公司生产的HPV核酸检测产品在全国市场及浙江省均占有不错的销量及客户认可度。2020年，浙江省“两癌”宫颈癌筛查试剂招标中唯一获得HPV+TCT双中标的厂家，也是中标金额最多的厂家。2021年我司营业总收入5.07亿元，2022年预计达到15亿元，在行业内程呈快速增长态势。

现行的HPV申报行业标准YY∕T 1226-2014 《人乳头瘤病毒核酸(分型)检测试剂(盒)》，随着HPV检测技术的革新，目前已涌现了更多新的检测方法如荧光PCR熔解曲线法，微流控芯片法，毛细管电泳法等。现行的检测标准已经远远不能满足众多检验医生对高质量产品，细节化标准化的需求，随着客户对HPV的产品自动化程序，性能，检测时间，操作步骤及临床应用等性能提出了更高更新的技术要求。迪安生物公司作为深耕妇幼检测产品的先头兵，以强大的研发实力、不错的市场占有率为支撑、以行标为基础，制定人乳头瘤病毒HPV分型检测的团体标准暨浙江制造团体标准，来引领这个行业的发展。

HPV分型检测产品虽然众多，然由于行业标准制定较早，随着行业的迅猛发展，技术的快速革新及客户的需求，该产品的检测方法、质量控制，操作流程等都有了更高的要求。因此，制定更新更全面的HPV分型检测产品标准，可使生产企业研发和生产HPV分型检测产品更高效、更标准，更符合现行客户的检测需求。同时，也有助于保护消费者的合法权益不受侵害，且生产和使用产品的过程对更便捷快速，有于了解人体健康。另外，以服务医院和患者健康为目的的HPV分型检测产品新标准制定后可使生产企业的管理人员、一线生产人员更加严格要求自己，有利于提高其自身的素质，从而给经济的发展提供良好的社会大环境。

现行人乳头瘤病毒核酸(分型)检测试剂盒的执行标准是 YY∕T 1226-2022《人乳头瘤病毒核酸(分型)检测试剂盒》，随着科技的日新月异以及考虑客户的实际使用情况，已经远远不能满足众多知名客户对高质量产品的需求，随着客户对人乳头瘤病毒核酸(分型)检测试剂盒的分型更多更精准、性能、效率、便携、使用性能等方面提出了更高更新更智慧的技术要求，我公司以雄厚的科技储备、庞大的市场占有率为支撑、以行标为基础，制定人乳头瘤病毒核酸(分型)检测试剂盒的塔尖型团体标准暨浙江制造团体标准，来引领这个行业的发展。

- 8  重大分歧意见的处理经过和依据

无

- 9  废止现行相关标准的建议

无

- 10  提出标准强制实施或推荐实施的建议和理由

本标准为浙江省品牌建设联合会团体标准。

- 11  贯彻标准的要求和措施建议

已批准发布的“浙江制造”标准，文本由浙江省品牌建设联合会在官方网站（http://www.zhejiangmade.org.cn/）上全文公布，供社会免费查阅。

杭州迪安生物技术有限公司将在全国团体标准信息平台（http://www.ttbz.org.cn/）上自我声明采用本标准，其他采用本标准的单位也应在信息平台上进行自我声明。

- 12  其他应予说明的事项

本标准不涉及专利问题。

《人乳头瘤病毒核酸(分型)检测试剂盒》标准研制工作组

2023年4月29日